UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA

CARRERA DE LICENCIATURA EN LABORATORIO CLÍNICO

“Análisis comparativo del método de Wintrobe y el método de Westergren para la determinación de la velocidad de sedimentación globular en pacientes de la consulta externa del Hospital Nacional Zacamil “Dr. Juan José Fernández” en el periodo  de marzo-abril  2010”

Seminario de graduación para optar al título de Licenciatura en Laboratorio Clínico.

PRESENTADO POR:

ALAS RIVERA, TANIA MORENA

GARCÍA HERNÁNDEZ, DELMY ELIZABETH

RETANA MORÁN, CARMEN MARÍA

ASESOR:

LIC. LUIS ROBERTO PANIAGUA CASTRO

CIUDAD UNIVERSITARIA, JUNIO 2010

ÍNDICE

CONTENIDO                                                                                                              PÁGINA

CAPITULO I: Planteamiento del problema………………………………………………...3

CAPITULO II: Objetivos……………………………………………………………………5

CAPITULO III: Hipótesis……………………………………………………………………6

CAPITULO IV: Marco teórico………………………………………………………………7

CAPITULO V: Diseño Metodológico………………………………………………………27

CAPITULO VI: Resultados…………………………………………………………………28

CAPITULO VII: Discusión de los resultados………………………………………………31

CAPITULO VIII: Conclusiones…………………………………………………………….34

CAPITULO IX: Recomendaciones…………………………………………………………35

CAPITLO X: Anexos………………………………………………………………………..36

CAPITULO XI: Referencias………………………………………………………………...63

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La medición de la velocidad de sedimentación globular (VSG) es una prueba para evaluar la respuesta inflamatoria durante la fase aguda de diversos padecimientos infecciosos y no infecciosos. Su historia se remonta a la observación de Fahraeus en 1918, de una rápida sedimentación de los eritrocitos en el plasma de una mujer gestante que no ocurría en otra mujer no embarazada. Sin embargo, fue hasta 1941 cuando MacLeod describió la VSG como reactante de fase aguda.

La Velocidad de sedimentación globular se incrementa en infecciones agudas y crónicas, necrosis tisular, lesiones malignas, enfermedades de la colágena y reumáticas, niveles séricos anormales de proteínas y embarazo, así como en pacientes con falla renal crónica en hemodiálisis y pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, entre otras.

Los cambios en el hematócrito influyen en forma muy importante en la velocidad de sedimentación globular. Cuando en una muestra de sangre se disminuye el volumen que ocupan los eritrocitos, los agregados de eritrocitos se sedimentan más rápido, y por tanto, en una sangre con un hematócrito bajo se aumenta la velocidad de sedimentación globular.

Para medir la VSG hay diversos procedimientos; en 1974, Wintrobe describió el método que es aún la regla de oro y requiere 1 ml de sangre venosa anticoagulada con EDTA. La sangre se coloca en el tubo de Wintrobe (tubo de vidrio con un diámetro de 3 mm y graduado en mm en una escala de 0 a 10 cm) y se deja reposar a temperatura ambiente durante una hora en un soporte para mantener la posición vertical; al término, se cuantifica la sedimentación en milímetros desde el borde superior del plasma hasta la base de las células.

Otra técnica es la de Westergren, validada y aceptada por el Comité Internacional de Estandarización en Hematología y descrita en 1988. Ésta consiste en extraer sangre venosa y mezclarla con citrato trisódico al 3.8% como anticoagulante. Luego se vierte en un tubo de cristal de 300 ± 1.5 Mm de longitud y 2.55 ± 0.15 Mm de diámetro, con una escala graduada en Mm de 0 a 200, y se coloca en posición vertical durante 24 horas. Las lecturas en milímetros (a partir del borde superior del plasma y hasta las células) se realizan después de una hora.

Aunque los métodos de Wintrobe y Westergren están validados y tienen un alto grado de confiabilidad; se desconoce si al procesar las mismas muestras con ambos métodos existe  una diferencia marcada entre los datos obtenidos y cuál de estos puede considerarse más sensible y especifico.

En relación a lo anterior se formulan las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular por el método Wintrobe en comparación con el método de Westergren?

¿Cuál es la especificidad de la velocidad de sedimentación globular por el método Wintrobe en comparación con el método de Westergren?

CAPITULO II

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Comparar el método de Wintrobe y el método de Westergren para la determinación de la velocidad de sedimentación globular en pacientes de la consulta externa en el Hospital Nacional Zacamil en el periodo de marzo - abril 2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar la sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe en comparación con el método de Westergren.

Determinar la especificidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe en comparación con el método de Westergren.

CAPITULO III

HIPÓTESIS

Hi.1: La sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es igual en comparación con el método de Westergren.

Ho. 1: La sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es diferente en comparación con el método de Westergren.

Hi. 2: La especificidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es igual  en comparación con el método de Westergren.

Ho. 2: La especificidad de la velocidad de sedimentación globular por el método Wintrobe es diferente en comparación con el método de Westergren.

CAPITULO IV

MARCO TEÓRICO

La sangre: es un tejido líquido que contiene muchas clases de sustancias químicas disueltas y millones de células flotantes. La porción líquida (Extracelular) se llama: plasma. Suspendidos en el plasma existen muchos tipos diferentes de células y fragmentos celulares, que constituyen los elementos formes de la sangre. (Jeau, 2007, 215)

Funciones de la sangre:

La sangre circula en el interior de los vasos sanguíneos y es el vehículo ideal para conectar entre sí a todas las células del organismo. Entre sus numerosas funciones se incluyen las siguientes:

a) Transporte: la sangre transporta el oxígeno desde el aire de los pulmones y los nutrientes desde el tracto gastrointestinal donde son absorbidos hasta las células. Por otro lado, recoge los productos de desecho del metabolismo celular (dióxido de carbono, ácido úrico, urea, creatinina, bilirrubina, etc.) transportándolos hasta sus órganos excretores (pulmones, riñones e hígado).

Hay otros metabolitos producidos por las células, como hormonas y otras moléculas de comunicación celular que se transportan también en la sangre hasta sus destinos finales.

b) Homeostática: para el agua, el pH, la temperatura y la concentración de electrólitos.

Para que los millones de células que componen el organismo humano funcionen como un todo y permanezcan continuamente en equilibrio precisan de un vehículo que permita el intercambio constante de moléculas entre todas y cada una de las células por lejanas que se encuentren. Este intercambio es posible gracias a la sangre que está en contacto directo con las células a través del líquido intersticial y de la linfa. En el organismo, el intercambio constante de moléculas entre la sangre, el líquido intersticial y las células se hallan en equilibrio dinámico.

Por otro lado, muchas proteínas plasmáticas y otros solutos actúan como sistemas de taponadores, evitando cambios bruscos de pH que afectarían al funcionamiento normal de las células.

Asimismo ciertas propiedades físicas de la sangre hacen que este liquido absorba el calor generado en las reacciones corporales sin que aumente apreciablemente su propia temperatura, y lo transporta desde el interior del cuerpo hacia la piel y los pulmones, donde se pueda disipar más rápidamente.

c) Protección: la sangre es capaz de evitar su propia destrucción por vertido fuera del torrente circulatorio (hemorragia) gracias a la presencia de un mecanismo protector denominado hemostasia o coagulación, en el que intervienen las plaquetas y diversas proteínas plasmáticas. Protege además al organismo frente a las agresiones externas de bacterias, virus toxinas gracias al sistema de defensa principal del organismo formado por los leucocitos y algunas proteínas plasmáticas como los anticuerpos y el sistema de complemento. (Gal. Iglesias, 2007, 95-96)

Composición de la Sangre:

Plasma:

Es el medio liquido que transporta los elementos formes.

En el plasma, además, se encuentran proteínas plasmáticas, sales inorgánicas y sustancias nutritivas provenientes de la absorción intestinal al igual que productos provenientes del metabolismo de los tejidos.

También en el plasma se hallan diversas hormonas que son transportadas desde el lugar de origen hasta donde tienen que ejercer su función.

Elementos formes:

Son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas trombocitos), que constituyen en conjunto el 45%, aproximadamente, del volumen sanguíneo; el resto del espacio lo ocupa el plasma.

Este porcentaje ocupado por los elementos formes de la sangre se denomina: Hematócrito. En condiciones normales el valor del hematócrito varía de acuerdo a la edad, el sexo, la actividad física, el grado de nutrición y a la altitud en que viva un individuo.

Glóbulos rojos:

Son elementos discoides bicóncavos que transportan la hemoglobina, son los glóbulos mas numerosos de la sangre; no son verdaderas células, puesto carecen de núcleo para así poderlos considerar.

Tienen varias funciones, siendo su principal la capacidad que tienen de unir el oxígeno a la hemoglobina y transportarlo en la sangre para liberarlo luego en los tejidos. También los eritrocitos transportan el anhídrido carbónico producto del metabolismo de los tejidos, liberándolo en los pulmones. Participan; además, en forma importante en el mantenimiento del equilibrio ácido- base por sus propiedades amortiguadoras.

El lugar de formación de los glóbulos rojos, que en el adulto ocurre en la médula ósea de ciertos huesos, va a ser diferente dependiendo de la etapa de la vida del individuo. Durante el periodo embrionario el saco vitelino es la principal fuente de producción de glóbulos rojos. Durante el segundo trimestre del embarazo estos son producidos primeramente en el hígado y en menor proporción en el bazo y los ganglios linfáticos. A partir del tercer trimestre de vida fetal la médula ósea es la que se va a encargar de la eritropoyesis. Hasta la edad de cinco años todos los huesos son capaces de formar eritrocitos, a partir de ahí la médula ósea de la mayor parte de los huesos se va recargando de grasa, de la forma que en el adulto únicamente el esternón, las costillas, las vértebras y los ilíacos son capaces de mantener una activa eritrogénesis.

La cantidad de glóbulos rojos en la sangre es mantenida por una serie de factores entre los cuales el que más directamente influye es la oxigenación tisular cuando disminuye el suministro de oxígeno a los tejidos, como ocurre cuando se vive en lugares con una gran altitud, o en estados de anemia o enfermedades pulmonares y cardíacas, la médula ósea produce un mayor número de eritrocitos. La hipoxia no es un estímulo que influye directamente sobre la médula ósea, si no que lo hace por intermedio de una hormona denominada ERÍTROPOIETINA. Esta sustancia es un glucopéptido que se forma en el plasma por la acción de una enzima de origen renal denominada ERITROGENINA (o factor renal eritopoyético) que actúa sobre una sustancia plasmática de origen hepático (eritropoietinógeno) la desminuida tensión de oxígeno estimula la producción de eritropoyetina, actuando ésta en la médula ósea sobre la célula madre y sobre el hemocitoblasto para aumentar la producción de eritrocitos. Al aumentar el número de glóbulos rojos, con el consiguiente aumento del oxígeno; transportado, por su hemoglobina, se inhibe la formación de eritropoyetina.

Glóbulos blancos:

Los leucocitos son las unidades móviles que intervienen en la defensa del organismo contra las infecciones teniendo la particularidad de que pueden emigrar de un sitio a otro, con lo que constituyen la primera línea de defensa contra los gérmenes invasores.

En la sangre se identifican cinco tipos de leucocitos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos todos los diferentes leucocitos derivan en la médula ósea de una célula madre pluripotencial común con la de los glóbulos rojos y las plaquetas, aunque a partir de ahí los mecanismos que regulan la producción de estos diferentes tipos de células son variables.

a) Neutrófilos: Son células cuya función primaria es la fagocitosis de microorganismos. Son transportados por la sangre y atraídos hacia los lugares de inflamación. Dos factores humorales que estimulan la producción de neutrófilos en la médula ósea han sido identificados recientemente, uno es el factor inductor de la neutrofilia y otro el factor estimulante de las colonias.

El papel exacto que estos factores pueden desempeñar no está completamente determinado.

b) Basófilos: Son las células blancas en menor concentración se encuentran en la sangre, su función parece relacionarse con el transporte de heparina, interviniendo en evitarla coagulación de la sangre.

c) Eosinófilo: Su papel funcional no es bien conocido, aunque tienden a relacionarse con respuestas alérgicas y de tipo inmunológico.

d) Monocitos: Son células con propiedades fagocíticas sobre las bacterias. En respuesta a ciertos estímulos en los tejidos los monocitos aumentan de tamaño y se tornan mas activos denominándose macrófagos. Los monocitos responden a factores liberados por los linfocitos que estimulan o inhiben su migración hacia los tejidos (factor estimulante de la quimiotaxis y factor inhibitorio de la migración).

e) Linfocitos: Son las células encargadas de la producción de anticuerpos y de la inmunidad celular. Hay dos tipos de linfocitos, ambos formados en la médula ósea: los linfocitos B y los linfocitos T. los primeros son los encargados de producir inmunoglobulinas, de las que se han identificado cinco tipos: Ig G, Ig A, Ig M, Ig E e Ig D. Estos diferentes tipos de anticuerpos, producidos por los linfocitos B, proveen un adecuado medio de defensa contra gérmenes invasores.

Los linfocitos T son formados en la médula ósea, recibiendo contribuciones del timo que les confiere sus características definitivas. Los linfocitos T son los encargados de la inmunidad celular y también están envueltos, mediante la liberación de sustancias (linfokininas), en modular la respuesta inmune.

Plaquetas: Son estructuras anucleadas producidas en la médula ósea y que intervienen en la coagulación de la sangre. La formación de plaquetas esta regulada por uno o varios factores evita, en parte la extravasación de sangre por el vaso roto. Una vez que ocurre esto las plaquetas liberan de su interior contenido de gránulos, que están constituidos, entre otras cosas,  por factor 4, que neutraliza la actividad de la heparina, calcio, ADP (Adenosín difosfato), serotonina y un factor estimulante de la mitosis del músculo liso y de los fibroblastos, la liberación de ADP, causa una mayor agregación de plaquetas al lugar de la rotura formando un “tapón de plaquetas” en el vaso roto. (Estrada Muñoz, 1984, 9-14).

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR.

Principio:

Cuando se coloca sangre venosa bien mezclada en un tubo vertical, los eritrocitos, tenderán a caer hacia la parte inferior. La velocidad de sedimentación globular (VSG) es equivalente a la longitud del recorrido descendente de la parte superior de la columna de eritrocitos en un intervalo determinado de tiempo y varios factores contribuyen a este valor.

Es una prueba para evaluar la respuesta inflamatoria durante la fase aguda de diversos padecimientos infecciosos y no infecciosos. Su historia se remonta a la observación de Fahraeus en 1918, de una rápida sedimentación de los eritrocitos en el plasma de una mujer gestante que no ocurría en otra mujer no embarazada. Sin embargo, fue hasta 1941 cuando MacLeod describió la VSG como reactante de fase aguda.

El fenómeno se debe a la tendencia de los eritrocitos de agregarse en forma de columnas de monedas (fenómeno de Rouleaux) como resultado de un proceso electroquímico reversible. En la sangre normal, los eritrocitos tienen una carga negativa (potencial zeta) en su superficie, que hace que se “repelan” entre sí, lo cual da por resultado una velocidad de sedimentación de menos de 10 milímetros (mm) por hora. Por el contrario, todas las condiciones asociadas con procesos inflamatorios que cambian el potencial zeta favorecen el fenómeno de Rouleaux e incrementan la VSG. (Grinspan, 1985,283-285)

Factores que influyen en la velocidad de sedimentación globular:

Factores Físicos:

Para que se produzca la sedimentación de los glóbulos rojos debe aparecer una adherencia de los mismos y la formación de conglomerados; cuanto mayor sea la afinidad de los glóbulos rojos a formar estos conglomerados y cuanto más grande sea el tamaño de los mismos, más elevada se encontrará la velocidad de sedimentación.

La sangre que presenta alteraciones en la formación de los glóbulos rojos, como hematíes espinosos, presenta una velocidad de sedimentación disminuida debido a una afinidad mínima por la formación de los conglomerados.

Factores químicos:

Los factores químicos que pueden alterar los valores normales de la velocidad de sedimentación son las alteraciones proteicas. Existen proteínas que favorecen la sedimentación, y se denominan aglomerinas; las principales son:

- Fibrinógeno

- α2 Haptoglobina

- Macroglobulina  γM.

- α 2 Ceruplasmina

- α 2 Macroglobulina

También existen proteínas encargadas de inhibir la adherencia de los glóbulos rojos, siendo las principales:

- Prealbúmina

- Transferrina

- α 1 Glicoproteína

Factores Biológicos:

Existen determinados factores biológicos que pueden alterar la velocidad de sedimentación de forma fisiológica; los principales son:

- Embarazo: la VSG se mantendrá elevada desde el tercer mes de embarazo hasta un mes después de haber dado a luz, llegando a alcanzar niveles de 50 mm en la primera hora.

- Menstruación

- Ancianos

- Niños( Silva García, 2004, 22-23)

Factores plasmáticos:

Los niveles elevados de fibrinógeno y, en menor medida de 2  beta y gammaglobulinas favorecen una VSG acelerada. Estas moléculas  asimétricas de proteínas tienen un efecto mayor que otras proteínas respecto a la disminución de la carga negativa de los eritrocitos (potencial z que tiende a mantenerlos apartados). La disminución de este potencial promueve la formación de apilamientos, que sedimentan más rápidamente que las células aisladas. La eliminación del fibrinógeno por procesos de desfibrinación disminuye el valor de la VSG.

No hay una correlación absoluta entre VSG y cualquiera de las fracciones proteicas del plasma. La albúmina y la lecitina retrasan la sedimentación y el colesterol la acelera.

Factores eritrocitarios:

La anemia es responsable de una mayor VSG. La variación de la relación eritrocito-plasma favorece la formación de apilamientos. Estas alteraciones son independientes de las variaciones de la concentración de las proteínas plasmáticas. En cualquier método de determinación la velocidad de sedimentación globular es muy sensible a las proteínas plasmáticas alteradas en el intervalo de valores del hematócrito de 30 a 40%.

La velocidad de sedimentación es directamente proporcional al peso del agregado celular e inversamente proporcional al área superficial. Los microcitos se sedimentan con mayor lentitud que los macrocitos, que tienen un área superficial disminuida en relación con el volumen. Las pilas de monedas  también tienen un área superficial disminuida en relación al volumen y aceleran la velocidad de sedimentación globular.

Los hematíes con forma anormal o irregular, tales como las células falciformes o los esferocitos, dificultan la formación de pilas y disminuyen la VSG.

Agregación de los hematíes:

La velocidad de sedimentación espontánea de un cuerpo esférico aislado, que cae libremente en un fluido simple, se expresa según la ecuación de Stokes:

V=  2 r2 (d1- d2) g

9n

Donde V = velocidad de sedimentación

r = radio de la esfera

d1= densidad de la esfera

d2= densidad del fluido

g = fuerza de la gravedad

n = viscosidad del fluido

Si se sustituye r2 por ac y se cambia el denominador a 7.65 n, la ecuación anterior es aplicable a un cuerpo con forma de disco, de radio “a” y grosor “c”, que cayese en el plasma. Entonces aquella expresión adoptará la siguiente forma:

V= 2 ac (d1 – d2) g

7.65 n

Está formula, aunque no directamente aplicable al cálculo de la velocidad de sedimentación de los hematíes en el plasma, expresa varias relaciones pertinentes. Se comprueba, por ejemplo, que la velocidad de sedimentación es directamente proporcional a la masa de la partícula que se sedimenta, y a la diferencia de densidad entre la partícula y el fluido. En cambio, es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido.

En la sangre normal, los hematíes que se hallan en suspensión en el plasma forman pocos agregados o ninguno. Por tanto, la masa de la partícula que sedimenta es pequeña, y la velocidad de sedimentación tenderá a ser baja. En la sangre anormal, quizá se produzcan pilas o aglutinación de hematíes, que aumentarán la masa de la partícula y, en consecuencia, la velocidad de sedimentación. La constitución de “pilas de monedas” depende de la composición proteica del plasma, sobretodo en cuanto a fibrinógeno y globulinas. La verdadera aglutinación obedece a alteraciones específicas en la superficie del hematíe, al igual que cuanto existe autoaglutinación u otras interacciones inmunes. En cualquier caso, aumentará la velocidad de sedimentación al ser mayor el tamaño de la partícula.

Cuando la forma de los hematíes imposibilita su agrupación en “pilas de monedas”, habrá que esperar una velocidad de sedimentación baja. En la anemia drepanocítica, la configuración irregular de los hematíes impide dicha reunión. Así bajará la velocidad de sedimentación cuando sea intensa la tendencia a formar hematíes falciformes. La acantocitosis y la anisocitosis grave también dificultan la constitución de pilas. Por la misma razón en las anemias hemolíticas los hematíes esferocíticos apenas se agrupan en pilas y, siempre que no exista autoaglutinación, la velocidad de sedimentación será baja. Como resulta imposible estimar cuantitativamente el efecto de estas malformaciones celulares, la medida de la velocidad de sedimentación tiene escaso valor en dichas afecciones. La anemia grave es otro factor que complica las cosas en estos casos.

Número de hematíes:

La verdadera velocidad de sedimentación está modificada cuando el número de hematíes por unidad de volumen de sangre es mayor o menor que lo normal. Dicha velocidad es muy rápida en la anemia grave, probablemente porque un número pequeño de partículas tiene más facilidad para depositarse en un volumen de líquido mayor. Lo contrario ocurre en la policitemia. Por analogía, se ha supuesto que el mayor acumuló de partículas en sedimentación tiende a retardar su caída.

Tamaño de los hematíes:

Los macrocitos caen con más rapidez, y los microcitos con menos, que los hematíes normales.

El efecto es significativo sólo en los casos extremos. El uso de cualquier corrección gráfica en la microcitosis muy intensa tendería a corregir en exceso los valores en la anemia.

Alteraciones eritrocitarias:

Microcitos: Células con tamaño menor que lo normal, se encuentran en anemia por déficit de hierro (probablemente la causa más común en nuestro medio), talasemias, anemias sideroblásticas, intoxicación con plomo y en la anemia de las enfermedades crónicas.

Macrocitos: Células con tamaño mayor que lo normal, a menudo indican deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, condiciones en las cuales con frecuencia se acompaña de ovalocitosis. Puede encontrarse macrocitosis sin ovalocitosis en pacientes con hipotiroidismo, enfermedades hepáticas. La presencia de ligera macrocitosis en el recién nacido es un hallazgo normal.

Hipocromia: Indica disminución del contenido de hemoglobina de los eritrocitos. La causa más frecuente es anemia por deficiencia de hierro.

Poiquilocitosis: Indica variación de la forma de los eritrocitos; debiendo haber siempre una explicación del porqué existe cambio de forma de estas células. A veces son variaciones inespecíficas sin mayor significado y acompañan a distintas formas de anemia. Otras veces son cambios muy significativos que incluso sugieren un mecanismo responsable de la anemia.

Anisocitosis: Indica variación del tamaño de los eritrocitos. También puede ser un cambio mínimo o una alteración muy evidente con presencia de células características de una determinada entidad.

Esferocitosis: Eritrocitos de forma esférica cuyo diámetro es menor que lo normal y que aparecen hipercrómicos por su forma. Característicamente se encuentran en la esferocitosis hereditaria pero pueden verse en recién nacidos con enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO y en adultos con anemias hemolíticas autoinmunes e isoinmunes.

Eliptocitos u ovalocitos: En pocas cantidades puede ser un hallazgo normal. Estas células de forma ovalada, cuando se encuentran en grandes números sugiere el diagnóstico de eliptocitosis hereditaria. En pacientes con deficiencia severa de hierro se pueden encontrar células alargadas que semejan eliptocitos.

Estomatocitos: Células que adoptan una configuración de boca de pez, se ven en personas con grupos Rh "nuil" que usualmente tienen un grado moderado de anemia hemolítica compensada, también se ven en pacientes con enfermedad hepática crónica y en ciertas personas con un defecto de la membrana del eritrocito.

Células en forma de diana (células en diana o tiro al blanco): Representan eritrocitos con una alteración del metabolismo de su membrana y se ven en pacientes con hemoglobinopatías y talasemias, en las enfermedades hepáticas crónica y en el hiperesplenismo.

Drepanocitos: Células en forma de hoz, ya sea en forma espontánea o inducida son muy característicos de la anemia por presencia de hemoglobina S o anemia de células falciformes. Raramente pueden observarse en otras hemoglobinopatías.

Esquisocitos: También llamados esquistocitos, son células fragmentadas y se encuentran en anemias con una sobrevida corta de los eritrocitos sobre todo por una destrucción acelerada. Cuando se les encuentra en grandes cantidades pueden asociarse con púrpura trombocitopenia trombótica, coagulación intravascular diseminada, exposición o toxinas, síndrome hemolítico urémico, uremia, carcinomatosis, prótesis intravasculares, quemaduras y otras condiciones.

Células bur: Células cuya superficie externa (membrana) ha sido socavada dándole a la misma un aspecto festoneado característico. Se ignora la etiopatogenia, se encuentran en pacientes con enfermedad renal.

Células spur: Células con proyecciones en su superficie (membrana) en forma de puntas irregulares. Se observan en pacientes con enfermedades hepáticas y se forman por depósitos de colesterol en la membrana. No deben confundirse con crenocitos, éstos últimos aparecen por defectos técnicos al preparar las láminas o recoger la muestra. A estas células también se les llama acantocitos y se encuentran en la a-betalipoproteinemia. . (Lemus Varela, 2009, Vol.29)

Número de leucocitos:

Los leucocitos no influyen en la velocidad de sedimentación, excepto en la leucocitosis extrema.

Glass (1971) describe un ejemplo de velocidad de sedimentación falsamente baja en un caso de leucemia linfática crónica, con un recuento de leucocitos de 700, 000/mm3 (700 x 109/l).

Calibre y longitud del tubo:

Los diferentes valores normales que se citan para los diversos métodos obedecen a las variaciones del calibre del tubo y de la altura de la columna de sangre. Cuanta más alta sea la columna de la sangre (para un mismo diámetro de tubo), más rápida será la primera fase de sedimentación, debido al retraso de aglomeración de células en el fondo de aquél.

La sedimentación es más rápida en tubos de gran calibre. No existen razones de peso que obliguen a preferir un diseño a otro, cuando se determinan los valores normales para tubos de diversos calibres y longitudes. La facilidad de manejo y lo apropiado de su soporte hicieron del tubo Westergren el favorito de los técnicos. Se han desarrollado micrométodos para los recién nacidos. Si se desea reducir el volumen de sangre necesaria, el calibre del tubo será forzosamente menor que el de los tubos normales.

Posición del tubo:

En todos los métodos es de suma importancia mantener el tubo perfectamente vertical. Mínimos grados de inclinación ejercen marcado efecto acelerador sobre la velocidad de sedimentación. Se cree que se debe al depósito de células en un lado del tubo, lo cual permite mayor facilidad de ascenso del plasma. Sea cual fuere la razón, la inclinación del tubo origina errores técnicos mucho más graves que cualquier otro factor. Es práctico recurrir a soportes especiales que mantengan los tubos perfectamente verticales.

Anticoagulante utilizado:

Es posible que el anticoagulante afecte lo suficiente el tamaño de los hematíes para alterar la velocidad de sedimentación. Por ejemplo, el oxalato de sodio o de potasio seco escogen los hematíes hasta un 11%. La mezcla de Helle y Paul (1934) es más indicada, pero sigue ocasionando un ligero encogimiento celular. El que provoca la heparina es despreciable pero produce una velocidad de sedimentación elevada falsa (Jeannet y Hassing, 1964). Hoy día se utiliza el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) de potasio seco, anticoagulante recomendado por Gambino y cols. (1965); el encogimiento celular es escaso o mínimo incluso al cabo de horas, y se puede utilizar la muestra de sangre en contadores celulares electrónicos. La sangre anticoagulada con EDTA es también idónea para recuentos de  leucocitos y hematíes aun después de 48 horas de conservación a temperatura ambiente (Lampasso, 1968). No utilizamos anticoagulante líquido de citrato de sodio ante todo porque no nos gusta tener que extraer más sangre para una sola prueba.

Efecto de la temperatura:

Ligeras variaciones de la temperatura ambiente no influyen demasiado en la velocidad de sedimentación. Ahora bien, cuando ocurren notables variaciones diarias o estacionales de la temperatura, la velocidad de sedimentación resulta considerablemente afectada.

Efecto del retraso en la realización de la prueba:

La velocidad de sedimentación permanece invariable durante casi 12horas si la sangre se ha tratado con EDTA de potasio, pero se comprobará una reducción apreciable de aquélla si se esperan más de 3horas para realizar la prueba cuando la sangre se ha extraído con oxalato. (Miale, 1985, 374-377)

Fases de la VSG:

La eritrosedimentación es un fenómeno físico que se realiza en tres etapas o fases:

1) Fase de agregación: Los eritrocitos forman agregados o cadenas donde los eritrocitos adoptan el aspecto de pilas de monedas o rouleaux en la terminología francesa. Constituye la fase más importante ya que de ella dependerá la velocidad de todo el proceso. Esto obedece a que los factores que más influyen sobre la eritrosedimentación inciden solo en esta fase.

2) Fase de sedimentación: Los agregados de eritrocitos formados en la etapa anterior sedimentan a velocidad constante hasta completarse del todo.

En condiciones fisiológicas el tiempo máximo necesario para que se complete esta fase es de unos 40 minutos. Cuantos mayores sean los agregados, más rápidamente sedimentarán y mayor será la eritrosedimentación.

3) Fase de empaquetamiento: Tanto los agregados como los eritrocitos que han sedimentado individualmente se empaquetan y cesa el movimiento de sedimentación.

El mecanismo por el cual el fibrinógeno y las globulinas facilitan la aglutinación eritrocitaria no es aún bien conocido, aunque se cree que actúan disminuyendo la fuerza de repulsión que normalmente existe entre los eritrocitos debido a su energía superficial o potencial zeta. El potencial zeta se produce por una intensa carga negativa en la superficie de los eritrocitos, la cual explica que estas células se mantengan separadas. La intensidad del potencial zeta depende en gran medida de la composición proteica del plasma y, especialmente, de la relación entre las concentraciones de albúmina, globulinas y fibrinógeno. Así, mientras la albúmina tiende a aumentar el potencial zeta, las globulinas, y sobre todo el fibrinógeno, tienden a disminuirlo. Esto obedece a que tanto el fibrinógeno como las globulinas tienen un mayor peso molecular y una conformación menos esférica que la albúmina, lo que aumenta la constante dieléctrica del plasma y reduce el potencial zeta eritrocitario. La disminución del potencial zeta de los eritrocitos tiene como consecuencia una mayor tendencia de estos a agregarse y formar las llamadas pilas de monedas. De acuerdo con este mecanismo, el valor normal de la eritrosedimentación resulta del equilibrio entre las principales proteínas plasmáticas. (Vives Carrons, 2006, 192- 193).

Utilidad de la velocidad de sedimentación globular:

1. Valor diagnóstico.

Representa un signo objetivo de:

a) Organicidad, es decir, de lesión o daño somático.

b) Actividad, es decir, da agudización,

c) Viveza de la reacción o generalización, esto es, comunicación con el torrente circulatorio de un proceso o enfermedad cualquiera. en este sentido, la VSG es una prueba de gran sensibilidad, pues resulta normal en las enfermedades funcionales, así como en los procesos inactivos o estrictamente locales.

d) Indice de la intensidad de un proceso patológico. En correlación cuantitativa depende de la intensidad de la reacción y destrucción focal, de la magnitud del foco patológico y del grado de comunicación o encapsulación respecto de la sangre circulante.

2. Valor pronóstico:

El estudio de la evolución de la VSG mediante observaciones repetidas durante el curso de la enfermedad permite atestiguar objetivamente la evolución favorable del cuadro al comprobar una disminución progresiva de la VSG, a veces con antelación a otras medidas (fiebre, hemograma). Y obliga a no dar todavía por curado o sospechar una complicación intercurrente, ante una VSG que no se normaliza o que presenta una nueva aceleración.

Limitaciones de la Velocidad de sedimentación globular:

- Inespecificidad. No sirve para el diagnóstico etiológico patogénico ni topográfico, pues muchas enfermedades orgánicas modifican de forma similar la VSG.

- Inconstancia. Una misma enfermedad puede presentar formas con notable aceleración de la VSG y casos con VSG normales. Por lo tanto, una VSG normal no excluye la existencia de una enfermedad orgánica.

- Carácter tardío. Las modificaciones de la VSG  tardan en aparecer y en desaparecer, lo cual es una desventaja para el diagnóstico agudo de organicidad, pero puede ser útil para ciertos diagnósticos diferenciales (p.ej; la apendicitis da una VSG normal en el primer día y la anexitis presenta una aceleración precoz respecto de sus manifestaciones clínicas.)

Ambigüedad pronóstica: los resultados son equívocos en muchos casos, pues una VSG muy acelerada puede corresponder igualmente a una intensa reacción exudativa tanto como a una situación de anergia con importante destrucción tisular. Por esto, un aumento de la VSG no siempre representa un agravamiento ni su descenso una franca mejoría. De ahí que no pueda juzgarse el curso clínico solo con la VSG al margen de la clínica. (Prieto Valtueña, 2006,112- 113).

Valores normales:

Westergren:                                                    Wintrobe:

Hombre: 0 – 10 mm/h                                     Hombre: 0 – 4 mm/h

Mujer: 0 – 20 mm/h                                         Mujer: 0 – 10 mm/h

Resultados anormales:

Niveles aumentados:

- Insuficiencia renal crónica

- Enfermedades malignas

- Infecciones bacterianas

- Enfermedades inflamatorias

- Enfermedades  necróticas   tisulares

- Hiperfibrinogenemia

- Macroglobulinemia

- Anemias graves como las producidas por deficiencias de hierro o vitamina B12. (Mosby, 2006, 908).

Niveles disminuidos:

- Drepanocitosis

- Esferocitosis

- Hipofibrinogenemia

- Policitemia Vera

Métodos para la realización de la velocidad de sedimentación globular:

Método de Westergren:

Este método se utiliza mucho debido a su sencillez. El Comité Nacional para Estándares de Laboratorio Clínico lo ha recomendado como base de un método estandarizado aceptable.

Reactivo:

Como solución diluyente-anticoagulante se utiliza una solución 0,102M  de citrato de sodio. Esta solución se filtra  y se guarda sin conservantes.

Se añaden 4 ml de sangre total a 1 ml de citrato de sodio y se mezclan por inversión.

Se llena una pipeta de Westergren hasta la señal 0 y se coloca verticalmente en el portapipetas a temperatura ambiente, sin vibración ni exposición directa a la luz del sol.

Después de 60 minutos exactos, se registra en milímetros la distancia al extremo superior de la columna de eritrocitos como valor de la VSG. Si la desmarcación entre el plasma y la columna de eritrocitos es confusa, se toma el nivel donde la densidad total aparece en primer lugar.

Método Westergren modificado:

Una modificación del método de Westergren produce los mismos resultados, pero utiliza sangre anticoagulada con EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) en lugar de citrato. Esto es más conveniente, puesto que permite calcular la VSG a partir del mismo tubo de sangre que se utiliza para los demás estudios hematológicos. Para ello se diluyen 2 ml de sangre bien mezclada con EDTA en 0,5 ml de citrato de sodio al 3,8%(Dawson, 1960) o 0.5 ml de cloruro de sodio al 0,85%(Gambino, 1965). La sangre no diluida anticoagulada con EDTA proporciona una pobre precisión. La VSG aumenta gradualmente con la edad. En la actualidad, los limites superiores originados del valor normal de Westergren.

Determinación automática de la VSG:

Para aumentar la seguridad del personal de laboratorio y facilitar su labor se han incorporado dispositivos automáticos para la determinación de la VSG.

Estos dispositivos finalizan su determinación en 30 minutos y disminuyan la presencia de errores humanos. Las características esenciales de los tres principales aparecen reflejadas en la siguiente tabla:

| Métodos automáticos para VSG | SM | SC | VM |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de determinación | 30 | 30 | 26 |
| Número de tubos | 100 | 50 | 60 |
| Lectura | Infrarrojos | Vídeo | Infrarrojos |
| Resultados | Mm/h | Mm/h | Mm/h |
| Volumen necesario de muestra | 1.7 mm | 5 mm | 1mm |
| Precisión | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Anticoagulante utilizado | Citrato sódico | Citrato sódico | Citrato sódico |

- VM: Ves-Matic 60 - Menarini

- SC: Sediscan, Becton – Dickinson

- SM: Sedimatic 100, Ral ( Pág. 27-28) ( Silva Garcia, 2004, 27-28)

- Mm/h: Milimetro por hora

Causas de error:

El valor de la VSG puede disminuir si la concentración del anticoagulante es mayor de lo recomendado. Por otra parte, el citrato sódico o el EDTA no afectan la VSG si se utilizan en la concentración adecuada. Sin embargo, la heparina altera el potencial zeta de la membrana y no puede utilizarse como anticoagulante.

La presencia de burbujas en el tubo cuando este se llena, afectará la VSG. La hemólisis puede modificar la sedimentación. La limpieza del tubo es importante, y se deben eliminar todos los restos de alcohol y éter.

La inclinación del tubo acelera la VSG. Los eritrocitos se agregan lo largo del lado inferior, mientras que el plasma aumenta por el superior. En consecuencia, la influencia retardada del ascendente es menos efectiva. Por ello una sola desviación de solo 3 grados a  partir de la vertical puede acelerar el valor de la VSG en hasta un 30%.

La temperatura debería mantenerse entre 20-25ºC. ya que las temperaturas inferiores  o superiores en algunos casos alteran la VSG. Si la sangre se ha guardado refrigerada, se debería llevar a temperatura ambiente antes de realizar la prueba.

Método micro-VSG Barrett:

Describió un método micro-VSG utilizando 0,2 ml de sangre para llenar un tubo de un solo uso plástico de 230 mm de longitud y 1mm de luz interna.

Los valores de la sangre capilar se correlacionaban bien con la sangre venosa en micro-VSG y VSG por Westergren.

Este método se puede mostrar especialmente útil en enfermos pediátricos.

Interpretación:

El valor de la VSG en el embarazo aumenta moderadamente; dicho aumento empieza entre la 10 y 12 semana de gestación. Las velocidades se normalizan aproximadamente un mes después del parto.

LA VSG tiende a elevarse notablemente en los trastornos de las proteínas sanguíneas nomoclonales, tales como el mieloma múltiple o la macroglobulinemia, en las hiperglobulinemias policlonales graves debidas a enfermedades inflamatorias y en las hiperfibrinogenemias.

Los incrementos moderados resultan corrientes en los casos de enfermedad inflamatoria activa, tales como la artritis reumatoidea, infecciones crónicas, enfermedad del colágeno y enfermedad neoplásica. Actualmente, el uso principal está indicado  en cualquier enfermedad activa de este tipo. es una prueba más simple que la electroforesis de proteínas, a la que ha tendido a sustituir y da menos resultados negativos falsos.

Método de Wintrobe:

En 1935, Maxwell Myer Wintrobe describió una variante metodológica del método de Westergren que utilizaba mezcla de oxalatos como anticoagulante y tubos (tubos de Wintrobe) en lugar de pipetas. El método se describe brevemente a continuación:

1. Recoger la sangre mediante punción venosa y un tubo con mezcla de oxalatos (oxalato amónico y oxalato potásico).

2. Mediante una pipeta de Pasteur, llenar con la sangre un tubo Wintrobe y enrasar la columna de sangre hasta la marca de 0 procurando que no queden burbujas de aire en la misma.

3. Colocar el tubo en posición estrictamente vertical  y, transcurrida una hora, leer la longitud de la columna de plasma (mm) situada por encima de los eritrocitos sedimentados.

4. El valor se expresa en milímetros durante la primera hora (mm/1h) (Vives Carrons, 2006, 194- 195)

CAPITULO V

DISEÑO METODOLÓGICO

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación fué de tipo prospectivo, transversal y experimental.

Se realizó en el Hospital Nacional Zacamil “Dr. Juan José Fernández” en el periodo de marzo-abril 2010.

2. UNIVERSO Y MUESTRA:

El universo estuvo constituido por los pacientes de la consulta externa a los cuales les indicaron un examen hematológico.

La muestra estuvo constituida por las muestras biológicas para el estudio hematológico de 200 pacientes a las cuales se les determino la velocidad de sedimentación globular con los métodos de Wintrobe y el método de Westergren respectivamente.

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

Análisis clínico de las muestras obtenidas por punción venosa (ver Anexo No 1) en 200 pacientes al azar que consultaron en el hospital a las cuales se les realizó el método de Wintrobe (ver Anexo No 1) y el método de Westergren (ver Anexo No 2) para la determinación de la velocidad de sedimentación globular.

Se utilizó un tabulador de datos para la comparación de resultados (ver Anexo No 3)

4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS:

Se elaboraron cuadros de frecuencia y porcentaje de acuerdo a las variables en estudio.

El análisis se hizó en cuanto a la comprobación de las hipótesis planteadas.

CAPITULO VI

RESULTADOS

Cuadro y grafico No 1

Resultados normales y anormales obtenidos por el método de

Westergren en el Hospital Nacional Zacamil en el

periodo de marzo – abril 2010.

| Normal | % | Anormal | % | Numero de muestras | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 41 | 118 | 59 | 200 | 100 |

Cuadro y grafico No 2

Resultados normales y anormales obtenidos por el método de

Wintrobe en el Hospital Nacional Zacamil en el

periodo de marzo – abril 2010.

| Normal | % | Anormal | % | Numero de muestras | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 16 | 168 | 84 | 200 | 100 |

Cuadro  No 3

Sensibilidad y especificidad del método Westergren con relación al método Wintrobe

Westergren

|  | Anormales | Normales | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Anormales | 118 VP | 50 FP | 168 |
| Normales | 0 FN | 32 VN | 32 |
| Total | 118 | 82 | 200 |

Wintrobe

Sensibilidad:          VP                                     118

VP + FN        X  100                              X 100= 100%

118

Especificidad:            VN                                  32

VN + FP     X  100                              X 100= 39%

82

VP: Verdaderos positivos

FN: Falsos negativos

FP: Falsos positivos

VN: Verdaderos negativos

CAPITULO VII

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Según los datos obtenidos en la investigación realizada en el Hospital Nacional  Zacamil “Dr. Juan José Fernández” en el periodo de marzo-abril 2010 sobre la sensibilidad y especificidad del método Wintrobe con respecto al método Westergren utilizados para medir la velocidad de sedimentación globular en pacientes de ambos sexos que asistieron a la consulta externa de dicho hospital se realizaron 200 pruebas de eritrosedimentación por el método de Westergren y simultáneamente se montaron 200 pruebas por el método de Wintrobe .

De los datos obtenidos en el Cuadro # 1: 82 pruebas que representan el 41% de las muestras resultaron con una velocidad de sedimentación globular normal y 118 muestras que representan el 59% fueron anormales.

Al analizar los datos obtenidos en el Cuadro # 2: que corresponden al método de Wintrobe 32 pruebas fueron normales que representan el 16 % y 168 pruebas anormales que constituyen el 84% de las muestras.

Al analizar los datos de cada muestra individualmente se observó una marcada diferencia  en las velocidades de sedimentación globular obtenidas por el método de Westergren en pacientes normales, por ejemplo en la muestra # 1 se obtuvo un valor de 19 mm/h con el método Westergren y con el método Wintrobe fue de 25 mm/h con una diferencia de 6 mm/h, otra muestra diferente es la # 3 con un resultado de 10mm/h con el método Westergren, sin embargo con el método Wintrobe se obtuvo un resultado de 18 mm/h con una diferencia de 8 mm/h, en la muestra # 11 tenemos para Westergren un valor de 5 mm/h  mientras que para Wintrobe fue de 17 con una diferencia de 12 mm/h, en la muestra # 23 tenemos que para Westergren el valor fue de 11 mm/h mientras que para Wintrobe fue de 23 mm/h dándonos una diferencia de 12 mm/h.

La mayor diferencia se pudo observar en la muestra # 25 en la cual el valor obtenido para Westergren fue de 11mm/h y para Wintrobe fue de 39 con una diferencia de 28mm/h. seguida por la muestra # 44 en la cual el valor obtenido fue de 10 mm/h para Westergren mientras que para Wintrobe fue de 24 mm/h obteniendo una diferencia de 14 mm/h, también podemos mencionar la muestra # 45 que el valor para Westergren fue de 16 mm/h mientras que para Wintrobe fue de 26 mm/h dando una diferencia de 10 mm/h; un último valor pero no menos importante que nos da una diferencia significativa es el obtenido por la muestra # 46 que para Westergren fue de 5 mm/h el valor obtenido y para Wintrobe fue de 18 mm/h dándonos una diferencia de 13 mm/h.

(ANEXO No4)

A diferencia de los valores normales que obtuvimos por el método de Westergren los cuales Wintrobe los contempla como anormales con una importante diferencia de datos entre ambos métodos dicho evento no se observa tan marcado en los valores normales obtenidos por el método de Wintrobe en el que solamente en la muestra # 17 se presenta que Wintrobe nos da un valor de 9 mm/h y Westergren nos da un valor de 28 mm/h siendo una diferencia de 19 mm/h  vale la pena destacar que este es el único dato que el método de Wintrobe lo tomo como normal y el método de Westergren lo considero anormal entre todos los valores normales que se obtuvieron por el método de Wintrobe.( ANEXO No5)

Según los resultados anormales obtenidos por el método de Westergren se observa una marcada diferencia en la muestra #22 en la cual para el método de Westergren el valor obtenido fue de 102 mm/h y para Wintrobe de 47mm/h con una diferencia de 55 mm/h; un resultado similar se obtuvo de la muestra #24 para Westergren el resultado fue de 103mm/h siendo para Wintrobe de 51mm/h la diferencia de estas fue de 52mm/h; como también se observa en la muestra # 64 que para Westergren fue 122 mm/h el valor obtenido mientras que para Wintrobe fue de 63 mm/h dándonos una diferencia de 59 mm/h entre ambos métodos. (ANEXO No 6)

Mientras que en los valores anormales obtenidos por el método de Wintrobe podemos observar las mismas tendencias por ejemplo en la muestra # 30 que se obtuvo por el método de Wintrobe un valor de 47 mm/h mientras que para Westergren el valor fue de 102 mm/h dándonos una diferencia de 55 mm/h; tenemos que para la muestra # 35 el valor obtenido para Wintrobe fue de 51 mm/h, mientras que para el método de Westergren fue de 103 mm/h dándonos una diferencia de 52 mm/h, en la muestra # 85 el valor para el método de Wintrobe fue de 63 mm/h, mientras que para el método de Westergren 122 mm/h dándonos una diferencia de 59 mm/h, la misma tendencia la observamos en  la muestra # 93 que el valor para Wintrobe fue de 65 mm/h y  para el método de Westergren fue de 117 mm/h dándonos una diferencia de 52 mm/h.( ANEXO No 7)

En el Cuadro #3: Se evaluó la sensibilidad y especificidad del método Wintrobe con relación al método Westergren para la determinación de sedimentación globular por medio de una tabla de doble entrada.

Tenemos que de las 200 muestras analizadas 118 muestras fueron verdaderos positivos y no se detecto por el método Wintrobe ningún falso negativo lo cual nos permitió detectar la sensibilidad del método que fue de 100%, eso nos indica que el método pudo detectar todas las velocidades de sedimentación globular anormales. Sin embargo al calcular la especificidad del método Wintrobe donde se detectaron los verdaderos sanos con velocidad de sedimentación globular normales se obtuvo que 32 pruebas fueron verdaderos negativos y que 50 muestras fueron falsos positivos, lo que nos indica que la especificidad  del método Wintrobe es de 39%, por lo tanto el método no tuvo la capacidad de clasificar como normales a las muestras que estuvieron dentro de los valores de referencia según el método de Westergren.

En base a los resultados obtenidos podemos ver que la hipótesis nula # 1 se rechaza ya que la sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es igual en comparación con el método de Westergren y se acepta la hipótesis de nula # 2 ya que la especificidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es diferente en comparación con el método de Westergren.

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos y análisis de los mismos se concluye que:

- La sensibilidad del método Westergren es de 100% en relación al método Wintrobe siendo una prueba capaz de detectar a los verdaderos enfermos.

- La especificidad del método Wintrobe es de 39% en relación al método de Westergren demostrando así que no posee la suficiente capacidad de detectar a los verdaderos sanos.

- Se rechaza la hipótesis nula #1 ya que la sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es igual en comparación con el método de Westergren.

- Se acepta la hipótesis nula #2 ya que la especificidad de la velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe es diferente en comparación con el método de Westergren.

CAPITULO IX

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el uso del método Westergren por poseer una alta sensibilidad.

- Se recomienda el uso del método Westergren en sustitución del método Wintrobe por poseer mejor capacidad para detectar los verdaderos sanos.

- Por ser una prueba necesaria para el estudio de diferentes patologías se recomienda hacer uso de equipos automatizados para realizar la velocidad de sedimentación globular ya que poseen una alta especificidad de la cual carecen los métodos aquí estudiados además de poseer una excelente sensibilidad.

CAPITULO X

ANEXOS

- ANEXO No 1

Velocidad de sedimentación globular (VSG):

Principio:

La sangre recogida en un recipiente que contiene un anticoagulante se deposita en un tubo largo y graduado, que se mantiene en posición vertical.

Los eritrocitos se sedimentan en el fondo del tubo y sobre este sedimento se forma una columna de plasma.

La altura de la columna de plasma, medida después de una hora, indica la velocidad de eritrosedimentación de los eritrocitos (glóbulos rojos).

Método de Westergren:

Materiales:

- Un tubo de Westergren para medir la VSG:

  - de 2.5 de diámetro interior graduado de 0 a 200 mm (con frecuencia, la graduación es de 1 a 20, en que 1 equivale a 10, 2 a 20, etc).

- Una gradilla de Westergren

- Anticoagulante: solución de citrato trisódico en poción de 38 g/l (3.8%)

- Una jeringa graduada de 5 ml

- Un cronómetro

Procedimiento:

- En un tubo o frasco deposite:

  - 0.4 ml de solución de citrato trisódico.

- Extraiga sangre venosa

  - Ponga el torniquete tan flojo como sea posible; puncione la vena inmediatamente y suelte el torniquete.

  - Aspire con la jeringa:

- 2 ml de sangre

3. Desmonte la aguja de la jeringa y deposite 1.6 ml de sangre en el frasco con anticoagulante (este frasco tendrá una marca al nivel de los 2.0 ml)

- Agite con suavidad.

- La medición de la VSG se deberá efectuar en una hora después de que se haya obtenido la sangre.

4. Aspire la sangre con citrato y deposítela en el tubo de Westergren.

5. Coloque el tubo en la gradilla de Westergren, asegurándose que se encuentre en posición completamente vertical.

- Verifique que la gradilla se halle en un plano completamente horizontal.

  - Espere durante una hora (haga sonar la campanilla del cronómetro) y a continuación tome nota de la altura de la columna de plasma según la graduación milimétrica del tubo a partir de la línea 0, del extremo superior.

Resultados:

El resultado se expresara de la manera siguiente:

VSG…………………………………………………mm/h

- ANEXO No 2

Método de Wintrobe:

Materiales:

      - Tubos de Wintrobe

      - Agujas de Wintrobe

      - Soporte para agujas de Wintrobe.

Método:

1. Se toman 2 ml. de sangre venosa con anticoagulante de hematología, y se llena el tubo de Wintrobe hasta la señal “0”, para ello introducir cuidadosamente la aguja de Wintrobe adaptada a una jeringa conteniendo la sangre, hasta el fondo del tubo y luego suave y cuidadosamente ir retirando al aguja a medida que el tubo se va llenando cuidar que no se formen burbujas.

2. El tubo se pone en el soporte de Wintrobe y se mide la altura del plasma hasta el nivel donde comienza la masa de eritrocitos al término de 1 hora.

3. Reportar milímetros por hora.

4. La eritrocedimentación se lee de arriba hacia abajo.

- ANEXO No 3

Tabulador utilizado para el análisis comparativo del método de Westergren y el método de Wintrobe para la determinación de la velocidad de sedimentación globular

| Paciente No Femenino/Masculino |  | Resultados obtenidos por el Método de Westergren | Resultados obtenidos por El Método de Wintrobe | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 F |  | 40 | 43 | 3 |
| 2 F |  | 24 | 35 | 11 |
| 3 F |  | 28 | 28 | 0 |
| 4 F |  | 35 | 36 | 1 |
| 5 F |  | 28 | 27 | 1 |
| 6 F |  | 44 | 35 | 9 |
| 7 F |  | 25 | 30 | 5 |
| 8 F |  | 19 | 25 | 6 |
| 9 F |  | 11 | 13 | 2 |
| 10 | M | 40 | 61 | 21 |
| 11 F |  | 65 | 45 | 20 |
| 12 | M | 18 | 21 | 3 |
| 13 F |  | 25 | 26 | 1 |
| 14 F |  | 21 | 28 | 7 |
| 15 | M | 68 | 53 | 15 |
| 16 | M | 10 | 18 | 8 |
| 17 F |  | 12 | 14 | 2 |
| 18 F |  | 25 | 29 | 4 |
| 19 F |  | 35 | 27 | 8 |
| 20 | M | 2 | 3 | 1 |
| 21 | M | 5 | 8 | 3 |
| 22 | M | 51 | 46 | 5 |
| 23 | M | 29 | 31 | 2 |
| 24 | M | 3 | 4 | 1 |
| 25 F |  | 32 | 30 | 2 |
| 26 F |  | 25 | 30 | 5 |
| 27 F |  | 12 | 15 | 3 |
| 28 F |  | 35 | 45 | 10 |
| 29 | M | 4 | 11 | 7 |
| 30 F |  | 53 | 49 | 4 |
| 31 F |  | 14 | 17 | 3 |
| 32 F |  | 102 | 47 | 55 |
| 33 F |  | 5 | 17 | 12 |
| 34 | M | 5 | 10 | 5 |
| 35 F |  | 40 | 42 | 2 |
| 36 | M | 4 | 5 | 1 |
| 37 F |  | 103 | 51 | 52 |
| 38 | M | 12 | 16 | 4 |
| 39 F |  | 17 | 20 | 3 |
| 40 F |  | 15 | 18 | 3 |
| 41 F |  | 30 | 28 | 2 |
| 42 | M | 50 | 50 | 0 |
| 43 F |  | 52 | 45 | 7 |
| 44 | M | 3 | 4 | 1 |
| 45 F |  | 54 | 45 | 9 |
| 46 F |  | 40 | 40 | 0 |
| 47 | M | 25 | 23 | 2 |
| 48 | M | 18 | 22 | 4 |
| 49 | M | 30 | 39 | 9 |
| 50 F |  | 72 | 53 | 19 |
| 51 F |  | 18 | 20 | 2 |
| 52 F |  | 18 | 20 | 2 |
| 53 | M | 2 | 1 | 1 |
| 54 | M | 30 | 32 | 2 |
| 55 | M | 3 | 3 | 0 |
| 56 | M | 6 | 5 | 1 |
| 57 F |  | 22 | 31 | 9 |
| 58 F |  | 4 | 5 | 1 |
| 59 | M | 31 | 32 | 1 |
| 60 F |  | 34 | 35 | 1 |
| 61 | M | 12 | 10 | 2 |
| 62 F |  | 40 | 33 | 7 |
| 63 F |  | 42 | 40 | 2 |
| 64 F |  | 11 | 23 | 12 |
| 65 | M | 14 | 30 | 16 |
| 66 | M | 10 | 17 | 7 |
| 67 F |  | 45 | 37 | 8 |
| 68 F |  | 11 | 39 | 28 |
| 69 F |  | 93 | 43 | 50 |
| 70 F |  | 9 | 11 | 2 |
| 71 F |  | 52 | 38 | 14 |
| 72 F |  | 35 | 42 | 7 |
| 73 F |  | 80 | 37 | 43 |
| 74 F |  | 21 | 22 | 1 |
| 75 F |  | 6 | 6 | 0 |
| 76 F |  | 32 | 32 | 0 |
| 77 F |  | 50 | 47 | 3 |
| 78 F |  | 16 | 22 | 6 |
| 79 F |  | 30 | 28 | 2 |
| 80 | M | 60 | 19 | 41 |
| 81 F |  | 40 | 35 | 5 |
| 82 F |  | 8 | 10 | 2 |
| 83 F |  | 21 | 21 | 0 |
| 84 F |  | 15 | 10 | 5 |
| 85 F |  | 75 | 80 | 5 |
| 86 F |  | 30 | 35 | 5 |
| 87 F |  | 32 | 35 | 3 |
| 88 | M | 65 | 52 | 13 |
| 89 | M | 60 | 121 | 61 |
| 90 F |  | 36 | 35 | 1 |
| 91 F |  | 34 | 27 | 7 |
| 92 F |  | 32 | 38 | 6 |
| 93 | M | 22 | 6 | 16 |
| 94 F |  | 122 | 63 | 59 |
| 95 F |  | 6 | 14 | 8 |
| 96 F |  | 17 | 23 | 6 |
| 97 F |  | 57 | 38 | 19 |
| 98 | M | 12 | 6 | 6 |
| 99 F |  | 58 | 45 | 13 |
| 100 F |  | 42 | 41 | 1 |
| 101 F |  | 6 | 10 | 4 |
| 102 F |  | 20 | 28 | 8 |
| 103 | M | 117 | 65 | 52 |
| 104 F |  | 70 | 68 | 2 |
| 105 F |  | 2 | 5 | 3 |
| 106 F |  | 10 | 13 | 3 |
| 107 F |  | 20 | 26 | 6 |
| 108 | M | 48 | 55 | 7 |
| 109 F |  | 37 | 37 | 0 |
| 110 F |  | 6 | 10 | 4 |
| 111 | M | 5 | 4 | 1 |
| 112 F |  | 14 | 11 | 3 |
| 113 F |  | 45 | 41 | 4 |
| 114 | M | 1 | 1 | 0 |
| 115 F |  | 48 | 48 | 0 |
| 116 F |  | 2 | 3 | 1 |
| 117 F |  | 2 | 3 | 1 |
| 118 F |  | 10 | 24 | 14 |
| 119 F |  | 25 | 24 | 1 |
| 120 F |  | 28 | 9 | 19 |
| 121 F |  | 16 | 26 | 10 |
| 122 F |  | 5 | 18 | 13 |
| 123 F |  | 20 | 22 | 2 |
| 124 F |  | 41 | 28 | 13 |
| 125 | M | 40 | 43 | 3 |
| 126 F |  | 30 | 36 | 6 |
| 127 F |  | 41 | 40 | 1 |
| 128 | M | 4 | 6 | 2 |
| 129 F |  | 45 | 28 | 17 |
| 130 F |  | 83 | 53 | 30 |
| 131 F |  | 103 | 65 | 38 |
| 132 F |  | 80 | 56 | 24 |
| 133 | M | 20 | 27 | 7 |
| 134 | M | 92 | 63 | 29 |
| 135 | M | 11 | 10 | 1 |
| 136 | M | 2 | 2 | 0 |
| 137 | M | 5 | 6 | 1 |
| 138 F |  | 39 | 25 | 14 |
| 139 | M | 32 | 35 | 3 |
| 140 F |  | 65 | 59 | 6 |
| 141 F |  | 61 | 50 | 11 |
| 142 | M | 1 | 3 | 2 |
| 143 F |  | 3 | 7 | 4 |
| 144 | M | 15 | 20 | 5 |
| 145 F |  | 13 | 13 | 0 |
| 146 | M | 3 | 4 | 1 |
| 147 F |  | 5 | 7 | 2 |
| 148 | M | 35 | 28 | 7 |
| 149 F |  | 40 | 39 | 1 |
| 150 F |  | 17 | 19 | 2 |
| 151 F |  | 9 | 11 | 2 |
| 152 | M | 30 | 29 | 1 |
| 153 | M | 26 | 28 | 2 |
| 154 | M | 9 | 7 | 2 |
| 155 F |  | 17 | 17 | 0 |
| 156 F |  | 25 | 28 | 3 |
| 157 F |  | 2 | 3 | 1 |
| 158 F |  | 14 | 20 | 6 |
| 159 F |  | 1 | 2 | 1 |
| 160 | M | 43 | 36 | 7 |
| 161 | M | 32 | 34 | 2 |
| 162 F |  | 65 | 56 | 9 |
| 163 F |  | 25 | 24 | 1 |
| 164 F |  | 55 | 52 | 3 |
| 165 | M | 32 | 29 | 3 |
| 166 | M | 12 | 16 | 4 |
| 167 | M | 5 | 6 | 1 |
| 168 F |  | 6 | 6 | 0 |
| 169 F |  | 20 | 21 | 1 |
| 170 F |  | 43 | 47 | 4 |
| 171 F |  | 21 | 22 | 1 |
| 172 | M | 6 | 6 | 0 |
| 173 | M | 6 | 14 | 8 |
| 174 F |  | 8 | 10 | 2 |
| 175 F |  | 36 | 35 | 1 |
| 176 F |  | 22 | 15 | 7 |
| 177 F |  | 6 | 14 | 8 |
| 178 | M | 6 | 14 | 8 |
| 179 F |  | 17 | 20 | 3 |
| 180 F |  | 17 | 19 | 2 |
| 181 F |  | 57 | 48 | 9 |
| 182 | M | 95 | 57 | 38 |
| 183 | M | 4 | 11 | 7 |
| 184 F |  | 4 | 4 | 0 |
| 185 F |  | 2 | 3 | 1 |
| 186 F |  | 100 | 59 | 41 |
| 187 F |  | 16 | 26 | 10 |
| 188 | M | 25 | 24 | 1 |
| 189 | M | 18 | 14 | 4 |
| 190 | M | 41 | 44 | 3 |
| 191 F |  | 29 | 34 | 5 |
| 192 F |  | 1 | 1 | 0 |
| 193 F |  | 20 | 23 | 3 |
| 194 | M | 9 | 11 | 2 |
| 195 | M | 29 | 33 | 4 |
| 196 F |  | 50 | 56 | 6 |
| 197 | M | 20 | 21 | 1 |
| 198 F |  | 3 | 4 | 1 |
| 199 F |  | 0 | 1 | 1 |
| 200 F |  | 1 | 3 | 2 |

- ANEXO No 4

Resultados normales de la velocidad de sedimentación globular por obtenidos el método de Westergren  en el Hospital Zacamil en el periodo de Marzo –Abril 2010.

| No de Paciente | Sexo | Método de Westergren | Método de Wintrobe | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Femenino | 19 | 25 | 6 |
| 2 | Femenino | 11 | 13 | 2 |
| 3 | Masculino | 10 | 18 | 8 |
| 4 | Masculino | 12 | 14 | 2 |
| 5 | Masculino | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Masculino | 5 | 8 | 3 |
| 7 | Masculino | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Femenino | 12 | 15 | 3 |
| 9 | Masculino | 4 | 11 | 7 |
| 10 | Femenino | 14 | 17 | 3 |
| 11 | Femenino | 5 | 17 | 12 |
| 12 | Masculino | 5 | 10 | 5 |
| 13 | Masculino | 4 | 5 | 1 |
| 14 | Femenino | 17 | 20 | 3 |
| 15 | Femenino | 15 | 18 | 3 |
| 16 | Masculino | 3 | 4 | 1 |
| 17 | Femenino | 18 | 20 | 2 |
| 18 | Femenino | 18 | 20 | 2 |
| 19 | Masculino | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Masculino | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Masculino | 6 | 5 | 1 |
| 22 | Femenino | 4 | 5 | 1 |
| 23 | Femenino | 11 | 23 | 12 |
| 24 | Masculino | 10 | 17 | 7 |
| 25 | Femenino | 11 | 39 | 28 |
| 26 | Femenino | 9 | 11 | 2 |
| 27 | Femenino | 6 | 6 | 0 |
| 28 | Femenino | 16 | 22 | 6 |
| 29 | Femenino | 8 | 10 | 2 |
| 30 | Femenino | 15 | 10 | 5 |
| 31 | Femenino | 6 | 14 | 8 |
| 32 | Femenino | 17 | 23 | 6 |
| 33 | Femenino | 6 | 10 | 4 |
| 34 | Femenino | 20 | 28 | 8 |
| 35 | Femenino | 2 | 5 | 3 |
| 36 | Femenino | 10 | 13 | 3 |
| 37 | Femenino | 20 | 26 | 6 |
| 38 | Femenino | 6 | 10 | 4 |
| 39 | Masculino | 5 | 4 | 1 |
| 40 | Femenino | 14 | 11 | 3 |
| 41 | Masculino | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Femenino | 2 | 3 | 1 |
| 43 | Femenino | 2 | 3 | 1 |
| 44 | Femenino | 10 | 24 | 14 |
| 45 | Femenino | 16 | 26 | 10 |
| 46 | Femenino | 5 | 18 | 13 |
| 47 | Femenino | 20 | 22 | 2 |
| 48 | Masculino | 4 | 6 | 2 |
| 49 | Masculino | 2 | 2 | 0 |
| 50 | Masculino | 5 | 6 | 1 |
| 51 | Masculino | 1 | 3 | 2 |
| 52 | Femenino | 3 | 7 | 4 |
| 53 | Femenino | 13 | 13 | 0 |
| 54 | Femenino | 3 | 4 | 1 |
| 55 | Femenino | 5 | 7 | 2 |
| 56 | Femenino | 17 | 19 | 2 |
| 57 | Femenino | 9 | 11 | 2 |
| 58 | Masculino | 9 | 7 | 2 |
| 59 | Femenino | 17 | 17 | 0 |
| 60 | Femenino | 2 | 3 | 1 |
| 61 | Femenino | 14 | 20 | 6 |
| 62 | Femenino | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Masculino | 5 | 6 | 1 |
| 64 | Femenino | 6 | 6 | 0 |
| 65 | Femenino | 20 | 21 | 1 |
| 66 | Masculino | 6 | 6 | 0 |
| 67 | Masculino | 6 | 14 | 8 |
| 68 | Femenino | 8 | 10 | 2 |
| 69 | Femenino | 6 | 14 | 8 |
| 70 | Masculino | 6 | 14 | 8 |
| 71 | Femenino | 17 | 20 | 3 |
| 72 | Femenino | 17 | 19 | 2 |
| 73 | Masculino | 4 | 11 | 7 |
| 74 | Femenino | 4 | 4 | 0 |
| 75 | Femenino | 2 | 3 | 1 |
| 76 | Femenino | 16 | 26 | 10 |
| 77 | Femenino | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Femenino | 20 | 23 | 3 |
| 79 | Masculino | 9 | 11 | 2 |
| 80 | Femenino | 3 | 4 | 1 |
| 81 | Femenino | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Femenino | 1 | 3 | 2 |

- ANEXO No 5

Resultados normales de la velocidad de sedimentación globular obtenidos por el método de Wintrobe en el Hospital Nacional Zacamil en el periodo de marzo –abril 2010.

| No de Paciente | Sexo | Método de Wintrobe | Método de Westergren | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masculino | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Masculino | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Masculino | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Masculino | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Masculino | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Femenino | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Femenino | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Femenino | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Femenino | 10 | 15 | 5 |
| 10 | Femenino | 10 | 6 | 4 |
| 11 | Femenino | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Femenino | 10 | 6 | 4 |
| 13 | Masculino | 4 | 5 | 1 |
| 14 | Masculino | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Femenino | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Femenino | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Femenino | 9 | 28 | 19 |
| 18 | Masculino | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Masculino | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Femenino | 7 | 3 | 4 |
| 21 | Femenino | 4 | 3 | 1 |
| 22 | Femenino | 7 | 5 | 2 |
| 23 | Femenino | 3 | 2 | 1 |
| 24 | Femenino | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Femenino | 6 | 6 | 0 |
| 26 | Femenino | 10 | 8 | 2 |
| 27 | Femenino | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Femenino | 3 | 2 | 1 |
| 29 | Femenino | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Femenino | 4 | 3 | 1 |
| 31 | Femenino | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Femenino | 3 | 1 | 2 |

- ANEXO No 6

Resultados anormales de la velocidad de sedimentación globular obtenidos por el método de Westergren en el Hospital Nacional Zacamil en el periodo de marzo –abril 2010.

| N° de paciente | Sexo | Método de Westergren | Método de Wintrobe | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Femenino | 40 | 43 | 3 |
| 2 | Femenino | 24 | 35 | 11 |
| 3 | Femenino | 28 | 28 | 0 |
| 4 | Femenino | 35 | 36 | 1 |
| 5 | Femenino | 28 | 27 | 1 |
| 6 | Femenino | 44 | 35 | 9 |
| 7 | Femenino | 25 | 30 | 5 |
| 8 | Masculino | 40 | 61 | 21 |
| 9 | Femenino | 65 | 45 | 20 |
| 10 | Masculino | 18 | 21 | 3 |
| 11 | Femenino | 25 | 26 | 1 |
| 12 | Femenino | 21 | 28 | 7 |
| 13 | Masculino | 68 | 53 | 15 |
| 14 | Femenino | 25 | 29 | 4 |
| 15 | Femenino | 35 | 27 | 8 |
| 16 | Masculino | 51 | 46 | 5 |
| 17 | Masculino | 29 | 31 | 2 |
| 18 | Femenino | 32 | 30 | 2 |
| 19 | Femenino | 25 | 30 | 5 |
| 20 | Femenino | 35 | 45 | 10 |
| 21 | Femenino | 53 | 49 | 4 |
| 22 | Femenino | 102 | 47 | 55 |
| 23 | Femenino | 40 | 42 | 2 |
| 24 | Femenino | 103 | 51 | 52 |
| 25 | Masculino | 12 | 16 | 4 |
| 26 | Femenino | 30 | 28 | 2 |
| 27 | Masculino | 50 | 50 | 0 |
| 28 | Femenino | 52 | 45 | 7 |
| 29 | Femenino | 54 | 45 | 9 |
| 30 | Femenino | 40 | 40 | 0 |
| 31 | Masculino | 25 | 23 | 2 |
| 32 | Masculino | 18 | 22 | 4 |
| 33 | Masculino | 30 | 39 | 9 |
| 34 | Femenino | 72 | 53 | 19 |
| 35 | Masculino | 30 | 32 | 2 |
| 36 | Femenino | 22 | 31 | 9 |
| 37 | Masculino | 31 | 32 | 1 |
| 38 | Femenino | 34 | 35 | 1 |
| 39 | Masculino | 12 | 10 | 2 |
| 40 | Femenino | 40 | 33 | 7 |
| 41 | Femenino | 42 | 40 | 2 |
| 42 | Masculino | 14 | 30 | 16 |
| 43 | Femenino | 45 | 37 | 8 |
| 44 | Femenino | 93 | 43 | 50 |
| 45 | Femenino | 52 | 38 | 14 |
| 46 | Femenino | 35 | 42 | 7 |
| 47 | Femenino | 80 | 37 | 43 |
| 48 | Femenino | 21 | 22 | 1 |
| 49 | Femenino | 32 | 32 | 0 |
| 50 | Femenino | 50 | 47 | 3 |
| 51 | Femenino | 30 | 28 | 2 |
| 52 | Masculino | 60 | 19 | 41 |
| 53 | Femenino | 40 | 35 | 5 |
| 54 | Femenino | 21 | 21 | 0 |
| 55 | Femenino | 75 | 80 | 5 |
| 56 | Femenino | 30 | 35 | 5 |
| 57 | Femenino | 32 | 35 | 3 |
| 58 | Masculino | 65 | 52 | 13 |
| 59 | Femenino | 60 | 121 | 61 |
| 60 | Femenino | 36 | 35 | 1 |
| 61 | Femenino | 34 | 27 | 7 |
| 62 | Femenino | 32 | 38 | 6 |
| 63 | Masculino | 22 | 6 | 16 |
| 64 | Femenino | 122 | 63 | 59 |
| 65 | Femenino | 57 | 38 | 19 |
| 66 | Masculino | 12 | 6 | 6 |
| 67 | Femenino | 58 | 45 | 13 |
| 68 | Femenino | 42 | 41 | 1 |
| 69 | Masculino | 117 | 65 | 52 |
| 70 | Femenino | 70 | 68 | 2 |
| 71 | Masculino | 48 | 55 | 7 |
| 72 | Femenino | 37 | 37 | 0 |
| 73 | Femenino | 45 | 41 | 4 |
| 74 | Femenino | 48 | 48 | 0 |
| 75 | Femenino | 25 | 24 | 1 |
| 76 | Femenino | 28 | 9 | 19 |
| 77 | Femenino | 41 | 28 | 13 |
| 78 | Masculino | 40 | 43 | 3 |
| 79 | Femenino | 30 | 36 | 6 |
| 80 | Femenino | 41 | 40 | 1 |
| 81 | Femenino | 45 | 28 | 17 |
| 82 | Femenino | 83 | 53 | 30 |
| 83 | Femenino | 103 | 65 | 38 |
| 84 | Femenino | 80 | 56 | 24 |
| 85 | Masculino | 20 | 27 | 7 |
| 86 | Masculino | 92 | 63 | 29 |
| 87 | Masculino | 11 | 10 | 1 |
| 88 | Femenino | 39 | 25 | 14 |
| 89 | Masculino | 32 | 35 | 3 |
| 90 | Femenino | 65 | 59 | 6 |
| 91 | Femenino | 61 | 50 | 11 |
| 92 | Masculino | 15 | 20 | 5 |
| 93 | Masculino | 35 | 28 | 7 |
| 94 | Femenino | 40 | 39 | 1 |
| 95 | Masculino | 30 | 29 | 1 |
| 96 | Masculino | 26 | 28 | 2 |
| 97 | Femenino | 25 | 28 | 3 |
| 98 | Masculino | 43 | 36 | 7 |
| 99 | Masculino | 32 | 34 | 2 |
| 100 | Femenino | 65 | 56 | 9 |
| 101 | Femenino | 25 | 24 | 1 |
| 102 | Femenino | 55 | 52 | 3 |
| 103 | Masculino | 32 | 29 | 3 |
| 104 | Masculino | 12 | 16 | 4 |
| 105 | Femenino | 43 | 47 | 4 |
| 106 | Femenino | 21 | 22 | 1 |
| 107 | Femenino | 36 | 35 | 1 |
| 108 | Femenino | 22 | 15 | 7 |
| 109 | Femenino | 57 | 48 | 9 |
| 110 | Masculino | 95 | 57 | 38 |
| 111 | Femenino | 100 | 59 | 41 |
| 112 | Masculino | 25 | 24 | 1 |
| 113 | Masculino | 18 | 14 | 4 |
| 114 | Masculino | 41 | 44 | 3 |
| 115 | Femenino | 29 | 34 | 5 |
| 116 | Masculino | 29 | 33 | 4 |
| 117 | Femenino | 50 | 56 | 6 |
| 118 | Masculino | 20 | 21 | 1 |

- ANEXO No 7

Resultados Anormales de la Velocidad de sedimentación globular por el método de Wintrobe  en el Hospital Zacamil de Marzo –Abril.

| No de Paciente | Sexo | Resultados Método Wintrobe | Resultado Método Westergren | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Femenino | 43 | 40 | 3 |
| 2 | Femenino | 35 | 24 | 11 |
| 3 | Femenino | 28 | 28 | 0 |
| 4 | Femenino | 36 | 35 | 1 |
| 5 | Femenino | 27 | 28 | 1 |
| 6 | Femenino | 35 | 44 | 9 |
| 7 | Femenino | 30 | 25 | 5 |
| 8 | Femenino | 25 | 19 | 6 |
| 9 | Femenino | 13 | 11 | 2 |
| 10 | Masculino | 61 | 40 | 21 |
| 11 | Femenino | 45 | 65 | 20 |
| 12 | Masculino | 21 | 18 | 3 |
| 13 | Femenino | 26 | 25 | 1 |
| 14 | Femenino | 28 | 21 | 7 |
| 15 | Masculino | 53 | 68 | 15 |
| 16 | Masculino | 18 | 10 | 8 |
| 17 | Femenino | 14 | 12 | 2 |
| 18 | Femenino | 29 | 25 | 4 |
| 19 | Femenino | 27 | 35 | 8 |
| 20 | Masculino | 8 | 5 | 3 |
| 21 | Masculino | 46 | 51 | 5 |
| 22 | Masculino | 31 | 29 | 2 |
| 23 | Femenino | 30 | 32 | 2 |
| 24 | Femenino | 30 | 25 | 5 |
| 25 | Femenino | 15 | 12 | 3 |
| 26 | Femenino | 45 | 35 | 10 |
| 27 | Masculino | 11 | 4 | 7 |
| 28 | Femenino | 49 | 53 | 4 |
| 29 | Femenino | 17 | 14 | 3 |
| 30 | Femenino | 47 | 102 | 55 |
| 31 | Femenino | 17 | 5 | 12 |
| 32 | Masculino | 10 | 5 | 5 |
| 33 | Femenino | 42 | 40 | 2 |
| 34 | Masculino | 5 | 4 | 1 |
| 35 | Femenino | 51 | 103 | 52 |
| 36 | Masculino | 16 | 12 | 4 |
| 37 | Femenino | 20 | 17 | 3 |
| 38 | Femenino | 18 | 15 | 3 |
| 39 | Femenino | 28 | 30 | 2 |
| 40 | Masculino | 50 | 50 | 0 |
| 41 | Femenino | 45 | 52 | 7 |
| 42 | Femenino | 45 | 54 | 9 |
| 43 | Femenino | 40 | 40 | 0 |
| 44 | Masculino | 23 | 25 | 2 |
| 45 | Masculino | 22 | 18 | 4 |
| 46 | Masculino | 39 | 30 | 9 |
| 47 | Femenino | 53 | 72 | 19 |
| 48 | Femenino | 20 | 18 | 2 |
| 49 | Femenino | 20 | 18 | 2 |
| 50 | Masculino | 32 | 30 | 2 |
| 51 | Masculino | 5 | 6 | 1 |
| 52 | Femenino | 31 | 22 | 9 |
| 53 | Masculino | 32 | 31 | 1 |
| 54 | Femenino | 35 | 34 | 1 |
| 55 | Masculino | 10 | 12 | 2 |
| 56 | Femenino | 33 | 40 | 7 |
| 57 | Femenino | 40 | 42 | 2 |
| 58 | Femenino | 23 | 11 | 12 |
| 59 | Masculino | 30 | 14 | 16 |
| 60 | Masculino | 17 | 10 | 7 |
| 61 | Femenino | 37 | 45 | 8 |
| 62 | Femenino | 39 | 11 | 28 |
| 63 | Femenino | 43 | 93 | 50 |
| 64 | Femenino | 11 | 9 | 2 |
| 65 | Femenino | 38 | 52 | 14 |
| 66 | Femenino | 42 | 35 | 7 |
| 67 | Femenino | 37 | 80 | 43 |
| 68 | Femenino | 22 | 21 | 1 |
| 69 | Femenino | 32 | 32 | 0 |
| 70 | Femenino | 47 | 50 | 3 |
| 71 | Femenino | 22 | 16 | 6 |
| 72 | Femenino | 28 | 30 | 2 |
| 73 | Masculino | 19 | 60 | 41 |
| 74 | Femenino | 35 | 40 | 5 |
| 75 | Femenino | 21 | 21 | 0 |
| 76 | Femenino | 80 | 75 | 5 |
| 77 | Femenino | 35 | 30 | 5 |
| 78 | Femenino | 35 | 32 | 3 |
| 79 | Masculino | 52 | 65 | 13 |
| 80 | Masculino | 121 | 60 | 61 |
| 81 | Femenino | 35 | 36 | 1 |
| 82 | Femenino | 27 | 34 | 7 |
| 83 | Femenino | 38 | 32 | 6 |
| 84 | Masculino | 6 | 22 | 16 |
| 85 | Femenino | 63 | 122 | 59 |
| 86 | Femenino | 14 | 6 | 8 |
| 87 | Femenino | 23 | 17 | 6 |
| 88 | Femenino | 38 | 57 | 19 |
| 89 | Masculino | 6 | 12 | 6 |
| 90 | Femenino | 45 | 58 | 13 |
| 91 | Femenino | 41 | 42 | 1 |
| 92 | Femenino | 28 | 20 | 8 |
| 93 | Masculino | 65 | 117 | 52 |
| 94 | Femenino | 68 | 70 | 2 |
| 95 | Femenino | 13 | 10 | 3 |
| 96 | Femenino | 26 | 20 | 6 |
| 97 | Masculino | 55 | 48 | 7 |
| 98 | Femenino | 37 | 37 | 0 |
| 99 | Femenino | 11 | 14 | 3 |
| 100 | Femenino | 41 | 45 | 4 |
| 101 | Femenino | 48 | 48 | 0 |
| 102 | Femenino | 24 | 10 | 14 |
| 103 | Femenino | 24 | 25 | 1 |
| 104 | Femenino | 26 | 16 | 10 |
| 105 | Femenino | 18 | 5 | 13 |
| 106 | Femenino | 22 | 20 | 2 |
| 107 | Femenino | 28 | 41 | 13 |
| 108 | Masculino | 43 | 40 | 3 |
| 109 | Femenino | 36 | 30 | 6 |
| 110 | Femenino | 40 | 41 | 1 |
| 111 | Masculino | 6 | 4 | 2 |
| 112 | Femenino | 28 | 45 | 17 |
| 113 | Femenino | 53 | 83 | 30 |
| 114 | Femenino | 65 | 103 | 38 |
| 115 | Femenino | 56 | 80 | 24 |
| 116 | Masculino | 27 | 20 | 7 |
| 117 | Masculino | 63 | 92 | 29 |
| 118 | Masculino | 10 | 11 | 1 |
| 119 | Masculino | 6 | 5 | 1 |
| 120 | Femenino | 25 | 39 | 14 |
| 121 | Masculino | 35 | 32 | 3 |
| 122 | Femenino | 59 | 65 | 6 |
| 123 | Femenino | 50 | 61 | 11 |
| 124 | Masculino | 20 | 15 | 5 |
| 125 | Femenino | 13 | 13 | 0 |
| 126 | Masculino | 28 | 35 | 7 |
| 127 | Femenino | 39 | 40 | 1 |
| 128 | Femenino | 19 | 17 | 2 |
| 129 | Femenino | 11 | 9 | 2 |
| 130 | Masculino | 29 | 30 | 1 |
| 131 | Masculino | 28 | 26 | 2 |
| 132 | Masculino | 7 | 9 | 2 |
| 133 | Femenino | 17 | 17 | 0 |
| 134 | Femenino | 28 | 25 | 3 |
| 135 | Femenino | 20 | 14 | 6 |
| 136 | Masculino | 36 | 43 | 9 |
| 137 | Masculino | 34 | 32 | 2 |
| 138 | Femenino | 56 | 65 | 9 |
| 139 | Femenino | 24 | 25 | 1 |
| 140 | Femenino | 52 | 55 | 3 |
| 141 | Masculino | 29 | 32 | 3 |
| 142 | Masculino | 16 | 12 | 4 |
| 143 | Masculino | 6 | 5 | 1 |
| 144 | Femenino | 21 | 20 | 1 |
| 145 | Femenino | 47 | 43 | 4 |
| 146 | Femenino | 22 | 21 | 1 |
| 147 | Femenino | 6 | 6 | 0 |
| 148 | Masculino | 14 | 6 | 8 |
| 149 | Femenino | 35 | 36 | 1 |
| 150 | Femenino | 15 | 22 | 7 |
| 151 | Femenino | 14 | 6 | 8 |
| 152 | Masculino | 14 | 6 | 8 |
| 153 | Femenino | 20 | 17 | 3 |
| 154 | Femenino | 19 | 17 | 2 |
| 155 | Femenino | 48 | 57 | 9 |
| 156 | Masculino | 57 | 95 | 38 |
| 157 | Masculino | 11 | 4 | 7 |
| 158 | Femenino | 59 | 100 | 41 |
| 159 | Femenino | 26 | 16 | 10 |
| 160 | Masculino | 24 | 25 | 1 |
| 161 | Masculino | 14 | 18 | 4 |
| 162 | Masculino | 44 | 41 | 3 |
| 163 | Femenino | 34 | 29 | 5 |
| 164 | Femenino | 23 | 20 | 3 |
| 165 | Masculino | 11 | 9 | 2 |
| 166 | Masculino | 33 | 29 | 4 |
| 167 | Femenino | 56 | 50 | 6 |
| 168 | Masculino | 21 | 20 | 1 |

- ANEXO No 8

Resultados normales obtenidos por el método de Westergren en el Hospital Nacional Zacamil en el periodo de marzo – abril 2010.

Resultados anormales obtenidos por el método de Westergren en el Hospital Nacional Zacamil en el periodo de marzo-abril 2010

ANEXO No 9

Resultados normales obtenidos por el método de Wintrobe en el Hospital Nacional Zacamil en el  periodo de marzo – abril 2010.

Resultados anormales obtenidos por el método de Wintrobe en el Hospital Nacional Zacamil en el  periodo de marzo – abril 2010.

CAPITULO XI

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ESTRADA MUÑOZ, MARIANO. 1984. Fisiología II: Practicas. Santo Domingo. Editorial CEP/ Intec. (Pág. 9-14)

2. GAL IGLESIAS, BEATRIZ; LOPEZ GALLARDO, MARITXELL; PRIETO MONTALVO, JULIO. 2007. Bases de la fisiología. 2 ª Edición. España. Editorial Tebar. (Pág. 95-96).

3.  JEAU, THIBO/ PATTON. 2007. Estructura y función del cuerpo humano.10 ª edición. Madrid, España. Editorial Elsevier. (Pág.215)

4. MIALE, J.B. 1985. Hematología medicina del laboratorio. Barcelona, España. Editorial Reverté, S.A (Pág.374-377).

5. MOSBY. 2006. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 5 ª edición. Madrid, España. Editorial Elsevier. (Pág. 908)

6. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. 1983. Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. Serie PALTEX para técnicos medios y auxiliares. Publicación Científica No. 439. Washington, D.C. / Estados Unidos. Oficina panamericana sanitaria

(Pág. 418- 420)

7. PRIETO VALTUEÑA, J.M. 2006. La clínica y el laboratorio; interpretación de análisis y pruebas funcionales; exploración de los síndromes; cuadro biológico de las enfermedades.

20 ª edición. Barcelona, España. Editorial Elsevier, Masson. (Pág. 112-113).

8. SILVA GARCIA, MARIA DEL CARMEN; GARCIA BERMEJO, MARIA JOSE. 2004. Modulo 1: Hematología y Bioquímica; manual del técnico superior de laboratorio de análisis clínicos. España. Editorial Mad, S.L. (Pág.22-23) (Pág. 27-28)

9. VIVES CARRONS, JOAN LLUIS; AGUILAR BASCOMPTE, JOSEP LLUIS. 2006. Manual de técnicas de laboratorio en hematología. 3 ª edición. Barcelona, España.

Editorial Elsevier, masson. (Pág.192-193).

10. GRINSPAN, SALOMÓN. El estudio del frotis de sangre periférica, Educación médica continúa. Revista hondureña. Honduras. Vol. 53, numero 4. 1985. (Pág. 283, 284, 285)

11. LEMUS VARELA, MARIA DE LOURDES; VILLASEÑOR SIERRA, ALBERTO. Determinación de la velocidad de sedimentación globular mediante micrométodo comparado con el método Wintrobe. Enfermedades infecciosas y microbiología. Vol. 29, numero 2. Abril- junio 2009.